高压气体扩散器（套）用户需求说明（URS）

”

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司工艺气体系统包含压缩空气、特殊气体（氧气、二氧化碳及氮气检测设备的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部工艺气体系统粒子和浮游菌检测设备、高压气体扩散器及附件。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2025年版

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》附件1计算机化系统

- GAMP5《良好自动化生产实践指南》

- FDA 21CFR Part11：电子记录和电子签名符合《联邦法规21章》第11款

- GB/T 25915.1-2021《洁净室及相关受控环境第1部分》：按粒子浓度划分空气洁净度等级；

- GB/T 25915.1-2021《洁净室及相关受控环境第2部分》：洁净室空气粒子浓度的监测；

- GB/T 29024.4-2017/ISO21501-4 2018《粒度分析 单颗粒的光学测量方法 第4部分》：洁净间光散射尘埃粒子计数器；

- ISO 14644-1：2015 《洁净室和相关受控环境》；

- GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》

- 《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》 GB/T 16293-2010

- 《空气微生物采样器校准规范》 JJF 1826-2020

- GB/T 13277 压缩空气 2019年

- 《ISO 8573 压缩空气1-9》2010年

- ISPE GOOD PRACTICE GUIDE: Process Gases, 2023年

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 安全和噪音均按照CE标准。

- 系统描述

质量保证部验证组购买高压气体扩散器（1套）包含粒子计数器1台、浮游菌检测仪1台及连接附件。同时粒子计数器和浮游菌检测仪能同时满足环境监测中粒子和浮游菌检测。

硬件供货范围包括：1台高压气体扩散器及连接附件、粒子计数器1台、浮游菌检测仪1台。

检测工艺气体系统为：压缩空气系统、特殊气体（氮气、氧气、二氧化碳）。

检测空调系统为：房间及生物安全柜

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量保证部验证组 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 采购数量：设备包含高压气体扩散器（1台）、粒子计数器（1台）、浮游菌采样器（1台）及与检测匹配的连接附件） | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 粒子计数器、浮游菌检测仪及高压气体扩散器应便于携带，并配备便于清洁无死角的箱子存放及移动。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 检测设备应匹配取样口的管径尺寸及形式。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～45℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～95% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级/B级/C级/D级/CNC区/普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 需配备锂离子电池用于无电源情况下设备供电，供电时长应至少保持8小时。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器表面光洁、无锋利的边缘和尖角 | 关键 |
|  | 所有暴露的设备表面应便于清洁维护，不能有清洁死角，不会对检测房间造成污染。 | 关键 |
|  | 应配备设备与不同形式检测口的连接附件，需满足使用和维修的需要。各零部件齐全并且连接可靠，外观端正，不得有异常变形、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内外表面、重要区域均不应有清洁死角。 | 关键 |
|  | 设备全部配置至少可耐受75%乙醇、杀孢子剂等消毒剂的消毒 | 关键 |
|  | 所有材料不得因房间正常湿度造成锈蚀，保修期内如果发现锈蚀必须由厂家免费更换。 | 关键 |
|  | 仪器须有出场检验合格证及标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 压缩空气、氮气、氧气和二氧化碳（气体压力范围1-4bar），房间及区域空气 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 采样量：100L/min气体检测量 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器采样量为100L/分钟，采样周期可1秒―999999秒之间任选 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器应能够对不同粒径（0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、25.0）μm大小的尘粒进行检测，可选择不同通道同时显示。 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器流量控制精度±5% | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器重复性准确度±10% | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器自净时间≤10min | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器最大采样浓度35000颗/L，应考虑检测的二氧化碳会对设备腐蚀的影响。 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器性能可靠，运行稳定，具有长寿命激光头，半导体激光寿命＞30000h | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器采样管应为光洁内壁抗菌采样管。采样头距离传感器间采样管长度不应大于1.5米。 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器:支持多于1000个用户名，用户名中文、大小写字母、数字、特殊字符 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器：提供足够的存储容量（例如存储5万个房间，房间名支持中文、大小写字母、数字、特殊字符；可⾄少储存1000000组普通测试数据、10000组统计模式的运⾏数据） | 关键 |
| - l | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器应能满足最新仪器校准法规的要求，以及最近3年可能需要实施的法规要求。其中粒子计数器计量需满足ISO 21501-4:2018标准，并提供首次按照ISO计量标准的证书。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 高压气体扩散器应保证气体减压效果不对检测设备造成冲击，同时保证检测气体均匀分布不得影响取样代表性。 | 关键 |
|  | 高压气体扩散器的应匹配与粒子计数器（适配PMS和苏净品牌）的连接同时，并提供不同口径的转接口。 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器及浮游菌采样器检测原理应满足国内外法规要求，同时应内置国内外及ISO通用标准，具有统计模式，用于判断净化级别。 | 关键 |
|  | 采样配备等动力采样头 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器应具备电源状态，及可设置不同报警级别的报警提示，内置警报蜂鸣器 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器显示屏其控制系统或操作界面应人性化，采用大尺寸高分辨率触摸屏，并支持戴手套操作。 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器能够显示并存储测试的数据，并配有打印机自动打印监测数据，并支持输出至不同连接形式（无线或蓝牙）的打印设备。 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器数据导出接口：USB ，导出pdf格式数据，数据不可更改，带用户签名，满足FDA 21 CFR part11要求 | 关键 |
|  | 激光尘埃粒子计数器和浮游菌采样器：内置HEPA滤器（＞99.997%@0.3um）,采集的气体排放经过高效过滤器，对洁净室无污染 | 关键 |
|  | 仪器噪音应低于国家标准 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 设备采用的操作系统应为正版，同时能免费软件升级至最新版本。系统时钟应具备自动校准功能。 | 关键 |
|  | 保修期内发生新版本设备应保证固件可免费升级。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 工艺气体与检测仪器连接应考虑连接的稳固性应采取不易脱落的形式。 | 关键 |
|  | 应有流量或压力过高或过低提示报警以利于人员处理，压力过高应有泄压保护装置。 | 关键 |
|  | 设备应配备联锁保护装置，防止误操作导致超压；紧急停止按钮需显著且易于触及；移动部件需有防护罩；操作界面应有明确的安全警示标识。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 配备的电源线应和充电电池应符合安全标准，以防止起火和爆炸等。 | 关键 |
|  | 配备的充电电池应有自动断电功能保证其安全性，确保充电的安全性，同时应有充电状态显示。 | 关键 |
|  | 所有电气设备应符合防爆标准（如ATEX、IECEx），装置的存放房间内使用的电器设备应是防爆电器，电源系统需具备过载、短路及漏电保护功能，防止电气事故。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应能提供仪器设备完整的安装、操作说明。 | 关键 |
|  | 操作手册，语言为中文。 | 关键 |
|  | 应提供操作、维护手册，操作人员、维护人员据此能独立操作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证仪器运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供方承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供应商负责运输，并承担运输费用。 | 关键 |
|  | 仪器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现仪器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 须提供仪器附属配件清单。 | 关键 |
|  | 供应商提供的确认文件包括IQ 、OQ和PQ文件，并协助用户完成仪器确认，确保仪器验证合格交付使用。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期自出厂日期后算起12个月。 | 关键 |
|  | 保修期内，供应商免费为需方维修仪器（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期和价格清单，维修响应时间24小时。 | 关键 |
|  | 提供仪器校准标定工作，并按照要求提供校准证书。提前告知需方费用。 | 关键 |
|  | 供应商应为需方提供生产进度表，需方会跟踪仪器生产的进度情况。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 供应商应按照合同约定内容提供仪器设备清单与实物一致 | 关键 |
|  | 每台设备应提供操作说明书（至少2份）、设备维护手册（至少2份）、期望配备操作维护视频 | 关键 |

- 附件

N/A