动物实验楼动物窒息机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司动物实验楼清洗消毒间动物窒息机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司动物实验楼清洗消毒间动物窒息机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- WIBP-SOP-QA-01-004 用户需求编写审批SOP

- 中国药典（现行版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

动物窒息机工作原理为：安乐死动物时，向设备密闭腔体通入二氧化碳气体，置换舱内氧气，配合高浓度二氧化碳引发动物血液酸中毒快速丧失意识；腔体密闭隔绝外界空气，持续缺氧环境致使动物生命体征终止，最大限度减轻动物应激痛苦。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 动物实验楼清洗消毒间101 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备高度不超过2m，一次可安乐死至少300只小鼠或30只大鼠 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超出房间地面承重要求 7KN/㎡ | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0℃～50℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括0%～95%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：CNC区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外壳材质为S304不锈钢钣金，烤漆面层处理 | 关键 |
|  | 内腔材质为S304不锈钢钣金，拉丝面处理，耐腐耐碰，易清洁消毒 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA | NA |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 一次可安乐死至少300只小鼠或30只大鼠 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | NA | NA |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备为前开门结构 ，设备门采用磁封门吸模式，加强设备内腔隔绝效果 | 关键 |
|  | 设备在闷压阶段具备自动补气功能，恒定处置浓度，保证处置过程稳定，避免动物复苏 | 关键 |
|  | 设备应有提示和报警功能，在操作完成时有声音提示，二氧化碳泄漏或外环境浓度过高时应报警提示 | 关键 |
|  | 设备底部应有脚轮，可根据需要移动设备或降为支撑脚固定设备 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 设备应有大量程二氧化碳传感器（量程0~100%），并实时显示操作过程中的二氧化碳浓度 | 关键 |
|  | 设备应有二氧化碳流量传感模块，并实时显示充气过程中二氧化碳流量 | 关键 |
|  | 应有报警和提示功能，运行结束有提醒声音，运行异常可自动报警。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 设备应有触摸屏，用于设备控制和参数设定 | 关键 |
|  | 触摸屏界面友好简洁，系统内设三阶权限，便于操作人员管理 | 关键 |
|  | 设备具备自定义操作功能、默认操作功能、内腔紫外灭菌功能、操作记录查看功能、参数设定功能和用户管理功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备前门应有定位锁销，运行时自动锁门，保证操作人员安全 | 关键 |
|  | 设备应有充气式密封装置，可对窒息容器进行密封，防止二氧化碳外泄 | 关键 |
|  | 设备在运行时应为负向气流状态，保证操作人员工作安全 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA | NA |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 应提供设备操作指南书。 | 关键 |
|  | 应提供系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 应提供设备标准技术文件，包括功能说明、设计说明、配置说明等。 | 关键 |
|  | 应提供安装图纸。 | 关键 |
|  | 供应商应提供首次验证文件（应提供中文）： - 软件设计说明（FDS） - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | N/A |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | N/A |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | N/A |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | N/A |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 相关硬件设备质保2年。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 设备正常安装，可正常运行。 | 关键 |

- 附件

不适用