武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间

电导率仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间电导率仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间电导率仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- WIBP-SOP-QA-01-004 用户需求编写审批SOP

- 中国药典（2025年版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间需要购买 3 台电导率仪，主要用于细菌类疫苗室生产用缓冲液或中间产品的电导监测。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间FHA生产区域配液间2（房间编号2082289）、PT生产区域配液间1（房间编号2082265）、配液中心配液间（房间编号2083106） | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 应在满足使用目的的前提下，具有较小的占用空间，相应尺寸可根据设备型号及车间内部空间具体情况协商。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：安装的位置FHA生产区域配液间2、PT生产区域配液间1、配液中心配液间均为C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 强化的 ABS/PC壳体，带液晶触摸屏，电源线与仪器接口为一体连接 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)液晶显示窗 薄膜聚酯 (PET)键盘 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 满足连续检测需求 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 测量范围：电导率:0.001uS/cm-1000ms/cm, 电阻率：0.00-100.00MΩ•cm 温度：-30 °C—130 °C 电导分辨率：0.001uS/cm-1ms/cm(自动可调） 电阻率分辨率：0.00…1.0；温度：0.1°C 电导率精度：±0.5%， 电阻率精度：±0.5%；温度：±0.1 °C | 关键 |
|  | 1点校正，13组预定义缓冲液组，1组用户自定义缓冲液，测量界面显示电极常数,自动终点锁定, 自动温度补偿，手动输入电极常数 , 可以直接显示测量结果，显示精度到小数点后3位，为0.001。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | uPlaceTM电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移。 | 关键 |
|  | N/A | N/A |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A | N/A |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | N/A |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供产品说明书及操作维护说明。并提供必要的3Q服务认证文件。 包括IQ/OQ/PQ的认证服务文档。 | 关键 |
|  | 发运清单：配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单（包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。） | 关键 |
|  | 图纸：实物图；维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 仪器3Q验证文件要求应与GMP要求保持一致，如为进口设备，3Q文件需提供中文版。 | 关键 |
|  | 验证包括IQ、OQ、PQ（供应商协助）。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备硬件质保期为2年，软件终身维护。 | 关键 |
|  | 经销商或者厂家具备配件和管道耗材再次提供能力。 | 关键 |
|  | 2年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 经销商或者厂家具备故障解决能力。 | 关键 |
|  | 提供书面的设备维护、保养计划。 | 关键 |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用