轮状疫苗楼超净工作台URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状病毒疫苗室 | 冯冬扬 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	8

- 1.目的

本URS是一份用于轮状疫苗楼超净工作台的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼超净工作台的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

轮状疫苗楼需购置五台超净工作台，其中三台用于二楼洁净车间内C级洁净区的小规模细胞传代（房间编号为2062043；2062044；2062045），另两台用于三楼无级别区域QC检测细胞培养（房间编号为2063031）。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

《中国药典》（现行版）

欧盟GMP及其附录

WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 961, 2011 Annex 6: WHO good manufacturing practices for sterile pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 937, 2006》Annex 4: Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation

WHO Technical Report Series No 941, 2007》 Annex 3 Guidelines to assure the

quality, safety and efficacy of live attenuated rotavirus vaccines (oral)

国际制药工程协会基本指南

WHO Technical Report Series No 986, 2014》 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

WHO Technical Report Series No 996, 2016》 Annex 3 WHO good manufacturing practices for biological products

ISPE Baseline Volume3 Sterile Manufacturing Facilities

ISPE Baseline Volume5 Commissioning and Qualification

ISPE Baseline Volume6 Biopharmaceutical Manufacturing Facilities

ISPE Baseline Volume7 Risk-Based Manufacture of Pharmaceutical Products

ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems良好自动化生产实践指南—遵从GxP计算机化系统合规的风险管理方法

ISPE A Risk-Based Approach to GxP Compliant Laboratory Computerized Systems

ISPE A Risk-Based Approach to Testing of GxP Systems

ISPE Good Practice Guide Applied Risk Management for Commisioning and Qualification

ISPE Decommissioning Pharma Equipment & Facilities

ISPE Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities Systems, and Equipment

PDA TR No.54-5, Quality Risk Management for the Design, Qualification, and Operation of Manufacturing Systems, 2017

ICH相关指南标准

ISPE GEP良好工程管理规范

PI 011-3 Good Practices for Computerised Systems in regulated GMP/GDP Environments

系统应符合上述现行版法规相关规定，同时符合WHO预认证相关其他超净工作台、计算机化系统相关法规、指南、标准要求。

4.2.2安全及环保要求

机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2009）

EN60204-1-2009 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件

所有机电设备、电线和电缆必须依据相关国标和IEC标准。

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

4.2.3其他要求

洁净度满足 ISO14644和ISO14698

JG T292-2010 中华人民共和国建筑工业行业标准《超净工作台》

GB50457-2008 《医药工业洁净厂房设计规范》

JG T19-1999《层流洁净工作台检验标准》

NEBB Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms, 2009

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

轮状疫苗楼二楼细胞传代间1（房间编号为2062043）放置一台、二楼细胞传代间2（房间编号为2062044）放置一台、二楼细胞传代间3（房间编号为2062044）放置一台、三楼仪器室（房间编号为2063030）放置一台。需由供应商安装到位。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 尺寸必须符合房间布局，且满足双人进行操作的空间要求。

4.3.2.2 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg）：其重量不超出房间承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应4℃～32℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～80%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级、控制区域。

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：~220V，50Hz。

4.3.6.2配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，焊缝应齐平。

4.3.7.3设备选用材质应易清洁消毒、耐腐蚀。

4.3.7.4 表面静电喷涂，准闭合式整体304不锈钢台面，无接缝圆弧角结构，设备不得使用石棉及其制品，设备材质对人体健康无害。

4.3.7.5净化工作区操作面板采用大于5mm厚的透明有机安全玻璃制作，滑动前窗采用日本进口的悬挂升降系统且能任意升降定位。

4.3.7.6工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯。

4.3.7.7采用大屏幕液晶显示屏，可定量显示显示风速、累计工作时间、压差、时钟、HEAP运行状态等工作参数。

4.3.7.8底部配有4个万向脚轮，方便移动，到位后轮子可随时定位。

4.3.7.9标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对超净工作台必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.7.10 在送风和排风都设置“零泄漏”专利技术的优质HEPA或ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO5级（100级）。

4.3.7.11设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命。HEPA出现失效、破损能实现声光可视报警提示。

4.3.7.12可拆卸部件应可方便拆装。

4.3.7.13配置易损件随机配件，应尽量采用标准件，易得，且便于更换。

4.3.7.14需预留HEPA高效验证孔。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

4.4.1.1包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。

4.4.1.2工作区尺寸（宽×深×高）mm：不小于1300×400×500。装置外形尺寸（宽×深×高）mm：不小于1460×750×1600。

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

***4.4.3.1基本运行参数

| 项目名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V,1Ф,50Hz |
| 功率 | 2.2KW（含备用插座） |
| 荧光灯规格及数量 | 36W×② |
| 紫外灯规格及数量 | 40W×① |
| 照度 | 操作台面平均照度≥300Lx，光线均匀、柔和，避免眩光。 |
| 噪音 | ≤60dB(A) |
| 风速探头监测精度 | ±0.01m/s |
| 风速显示精度 | 至少小数点后两位，即0.01m/s |

***4.4.3.2洁净度参数

| 项目名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 洁净等级 | HEPA:ISO5(100级 Class100)/ULPA:ISO4级（10级 Class10） |
| 尘埃粒子数 | ≥0.5μm，≤3500/m³；无≥5.0μm的尘埃粒子 |
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm |
| 下降风速 | 0.25m/s-0.4m/s，最好为0.35m/s |
| 流入风速 | ≥0.5m/s 流入气流平均流速在标准±0.015m/s，测定点流速与平均流速间不超过±20%或±0.08m/s |
| 气流方向 | 垂直流 |

- ***4.4.4其他运行要求

4.4.4.1紫外灯具有预约定时功能，可实现定时开启关闭，提高效率。

- *4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数，显示必须为实时数据信息。

***4.5.1.2进口的智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

4.5.2计算机化系统验证的要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

4.6.1.1具备照明和杀菌系统的安全互锁系统。

4.6.1.2前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。

4.6.2电气保护

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3功能设计及详细设计文件：详细设计说明和功能说明；须提供工艺描述和功能标准。

4.7.4设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。

4.7.5图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.6配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7部件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.8设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.9 设备交付计划表。

4.7.10校验报告及计量证书：出厂时需附探头校验报告及计量证书，提供合格证。

4.7.11材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.12安全报告

4.7.13工厂验收测试报告（FAT）、现场验收测试报告（SAT），以及调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

***4.7.14提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足WHO预认证相关法规要求，包括但不局限于：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）性能确认及文件（PQ）；

（7）满足WHO预认证要求的追溯矩阵。

4.7.15使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.16提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.17满足WHO预认证相关法规要求的工程项目交付文件包。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

4.7.19符合GEP的文件交付包。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、厂家协助完成PQ并提供文件模板。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.7符合计算机化系统验证的要求。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

N/A