流感病毒疫苗室酶标仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室酶标仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室酶标仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《中国药品检验标准操作规范和药品检验仪器操作规程》（2015版）

- 《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

流感病毒疫苗室需购买1台酶标仪用于样品卵清蛋白含量等的测定。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 金龙片区流感病毒疫苗车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量应不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：≤80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 具备微孔板和比色杯测量双重功能，μDrop超微量检测板可选，用于超微量多样本检测。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测波长范围:400-750nm，测量范围:0-4 OD | 关键 |
|  | 测量分辨率:0.0001 OD | 关键 |
|  | 滤光片: 标准配置至少包括405, 450, 492和620nm在内的4个不同滤光片 | 关键 |
|  | 测量准确度： (450/492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(0.5%+0.010 OD)； (450/492nm)2.000-3.000 OD：优于+/-(1.0%+0.010 OD) | 关键 |
|  | 测量精密度/重复性: (450/492nm)0.000-2.000 OD：优于+/-(0.5%+0.0050 OD)； (450/492nm)2.000-3.000 OD：优于+/-(1.0%+0.0050 OD)； | 关键 |
|  | 光源：石英卤素灯。 | 关键 |
|  | 可以读取有盖或无盖的96孔板和384孔板。具备快速读数功能，96孔板仅需6s，384孔板仅需11s。 | 关键 |
|  | 微孔板室和比色杯座均配备温控元件，可控温度为2-45℃，使用于温度敏感性检测。 | 关键 |
|  | 线性振荡，三种速度可选 | 关键 |
|  | 比色杯类型有：标准、微量和超微量比色杯 | 关键 |
|  | 具有包括紫外区的宽广波长选择范围，并具有光程校正和光谱扫描功能，是所有光吸收实验如DNA/RNA的定量和纯度分析、蛋白质定量等的理想选择 | 关键 |
|  | 大屏幕彩色液晶显示屏，可独立使用 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 任何检测数据都可以通过USB连接接口导出，Skanlt具有逻辑化和易于使用，数据分析功能包括：定量曲线拟合，线性分析、动力学计算、自定义方程以及平行线分析等。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 应有接入局域网的能力以及对实验室数据信息管理系统兼容性 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器的计算机操作系统应为正版，版本至少为专业版。 | 关键 |
|  | 操作系统若为windows，应用软件可支持在操作系统的权限划分后用户在相应权限操作系统界面下能正常使用软件，同时操作系统权限的删除不会导致该用户历史数据丢失，可确保数据完整性 | 关键 |
|  | 用户管理至少可设定三级以上权限和密码保护，分别为操作级、维护级、管理级 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改，时间戳应由管理员权限管理，其他权限不可修改系统时间 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 每一样品检测数据应实时生成为不可编辑的文件格式并得以保存 | 关键 |
|  | 系统及软件应能保证对分析检测方法的受限编辑，使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统及软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除、权限管理操作、系统管理操作，以及相应操作人员、日期时间、关键操作原因、必要的描述等 | 关键 |
|  | 支持数据集中网络化管理，能满足实现LIMS自动抓取数据。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可被查询、存档、备份及恢复 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，并能查询、存档、输出打印成纸质记录文件 | 关键 |
|  | 断电恢复不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 供应商应提供至少包括操作系统和分析软件及历史数据的灾难恢复方案 | 关键 |
|  | 系统时间准确同步，为北京时区时间，系统时间偏差≤5s/24h | 关键 |
|  | 电子记录备份应由管理员权限执行 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |
|  | 仪器的金属外壳应用良好的接地性 | 关键 |
|  | 仪器的防尘防水能力建议达到IP63及以上。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 供应商提供满足GEP要求的文件交付包。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS）文件。 | 关键 |
|  | 实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 必要的材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供的验证文件(验证要求包括硬件和软件)： - 验证计划； - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ） - 安装确认及文件（IQ）， - 运行确认及文件（OQ） 设备生产商负责制定设备验证计划、风险评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证要求包括硬件和软件。 | 关键 |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统验证、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ（至少一个装载）文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GMP5要求完成上述所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 供应商应明确哪些是关键部件，并提供关键部件、易损部件的备用件，易损件（备件）的配置的足够2年使用，定期每年1次的技术回访。2年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用